Изучение чернилопишущего полиграфа

Портативные чернилопишущие полиграфы, специально предназначенные для оценки достоверности информации, сообщаемой человеком, появились в США в середине 30-х годов. С тех пор эта страна является монопольным производителем приборов такого класса, где наиболее известны три фирмы — "Stoelting Со.",  "Lafayette Instrument" и "Axciton", а также канадская фирма "Limestone"/

Приборы комплектуются набором электронных блоков, которые позволяют регистрировать на бумажной ленте в виде полиграмм традиционные для психофизиологического метода детекции лжи процессы: дыхание, сердечнососудистую активность, изменение электрических свойств кожи (кожногальваническую реакцию - КГР), а также двигательную активность человека. Обладая современным дизайном и высокой надежностью, перьевые полиграфы до настоящего времени остались принципиально такими же приборами, как и 60 лет назад, когда они были впервые созданы.

Применение чернилопишущих полиграфов в ходе тестирования позволяет осуществлять только экспертный анализ регистрируемых реакций проверяемого человека. При наличии достаточного количества очевидных недостатков по сравнению с компьютерным полиграфом, чернилопишущий обладает важным преимуществом – способностью документировать, т.е. выводить полиграммы непосредственно на бумажный носитель, что делает данный класс устройств удобным при проведении психофизиологических экспертиз в следственной и судебной практике.

Устройство чернилопишущего полиграфа

- Изучение принципиальной схемы работы чернилопишущего полиграфа:

Принципиальная схема чернилопишущего полиграфа

Элементы: П1...П5 — преобразователи физических сигналов в электрические, У1...У5 — усилители электрических сигналов с центровкой ноля, Ф1...Ф5 — полосовые фильтры, «sensitivity» — регулировка чувствительности каждого канала.

Описание работы чернилопишущего полиграфа

Электрический сигнал с датчика фотоплетизмограммы (ФПГ) через разъем «INPUT» поступает в блок обработки и преобразования сигналов на преобразователь П5. В преобразователе сигнал трансформируется в электрический, удобный для дальнейшей его обработки и подается на усилитель У5, в котором имеется регулировка «CENTERING» для управления положением линии сигнала на диаграммной ленте. С усилителя сигнал подается на выходной фильтр Ф5. На выходе фильтра установлен регулятор, с помощью которого выставляется необходимый уровень усиления сигнала «SENSITIVITY». Далее сигнал подается на электромагнитный механизм самописца, который обеспечивает движения пера в соответствии с изменениями входного сигнала. Из специального резервуара чернила по соединительной трубке капиллярным способом подаются на движущееся перо, которое отображает изменение сигнала в виде изменяющейся линии на равномерно движущейся бумажной диаграммной ленте.

Аналогичным образом осуществляется регистрация, преобразование и отображение сигнала по каналу КГР.

Сигналы с датчиков регистрации движений грудной клетки в процессе дыхания тестируемого лица по пневмотрубкам через разъемы «PNEUMO 1» и «PNEUMO 2» и соответствующие патрубки (пневмоклапаны «VENT») поступают на преобразователи П3 и П4, где трансформируются в электрические сигналы. Далее обработка, преобразование и вывод на бумажную ленту осуществляется аналогично обработке сигнала в канале ФПГ.

Обработка и преобразование сигнала в канале регистрации сердечнососудистой активности методом контроля кровенаполнения артериальных сосудов осуществляется способом, аналогичным способу реализованному в канале дыхания. Исключение составляет наличие узла подачи в манжету воздуха с помощью грушевидной помпы и контроля его давления манометром, находящийся на входе блока перед преобразователем П2. В режиме регистрации давление в системе должно поддерживаться в диапазоне 50-60 мм рт.ст.

- Знакомство с  составом и устройством чернилопишущего полиграфа:

Состав чернилопишущего полиграфа:

| - чемодан-кейс с многофункциональной крышкой и электронным содержанием, в состав которого входят блоки обработки и преобразования сигналов (4-5 каналов, в зависимости от комплектации) с самописцами, лентопротяжный механизм с заправленной специализированной бумажной лентой; |  |
| --- | --- |
| - комплект датчиков (уложены в крышке полиграфа); |  |
| - ремкомплект с запасными элементами (уложены в крышке полиграфа); |  |
| - комплект дополнительных приспособлений для обслуживания и обеспечения работоспособности полиграфа (уложены в крышке полиграфа); |  |
| - шнур питания (уложен в крышке полиграфа); |  |
| - кабель заземления (уложен в крышке полиграфа). |  |

Блоки обработки и преобразования сигналов имеют как общие структурные элементы, аналогичные для каждого канала, так и специализированные устройства для обработки сигнала конкретного психофизиологического показателя.

Общие элементы управления и контроля

| - разъем для подключения сетевого кабеля; |  |
| --- | --- |
| - кнопка включения питания «POWER» с надписям «ON» и «OFF»; |  |
| - панель индикации работоспособности «POWER ANALYZER» с индикаторами «ON» и «OFF». |  |

Для регистрации динамики сердечнососудистой активности методом контроля кровенаполнения артериальных сосудов в блоке предусмотрены:

| - универсальные пневморазъемы для подсоединения манжеты «CUFF» и грушевидной помпы «PUMP»; |  |
| --- | --- |
| - узел контроля давления воздуха в манжете с манометром. |  |

| - Для подключения датчиков дыхания блок имеет два пневморазъема с надписью «1 PNEUMO 2». |  |
| --- | --- |
| Пневмовентиль «VENT» используется для перекрытия доступа к электронному пневмопреобразователю и для выравнивания давление воздуха в датчиках дыхания с атмосферным. |  |

Элементы управления каналом регистрации сигнала КГР

где:

- Микротумблер для переключения режимов автоматической и ручной регулировки положения линии сигнала на диаграммной ленте, соответственно,  «AUTO» и «МАN».

- Штекерный разъем для функционального контроля работоспособности канала.

- Кнопка для калибровки канала «1К».

- Штекерный разъем для подключения датчика КГР.

Элементы управления многофункционального блока регистрации физиологических сигналов

где:

- Микротумблер для включения и отключения режима автоматического выставления положения центральной линии сигнала «ON» и «OFF».

- Кнопка настройки положения центральной линии сигнала «CLC».

- Ручка управления положением центральной линии сигнала «CENTERING».

- Ручка управления уровнем чувствительности (усиления) «SENSITIVITY».

- Переключатель вида регистрируемого сигнала «PNEUMO», «CARDIO» и «CAM».

- Тестовая кнопка контроля работоспособности «TEST».

- Штекерный разъем для подключения датчика ФПГ «INPUT».

Механизм самописца

где:

- Съемное капиллярное перо.

- Фиксатор положения перьев.

- Крепежный элемент, совмещенный с электромагнитным механизмом, обеспечивающим подвижность пера.

- Чернильница, заглубленная в специализированном отверстии с трубкой подачи чернил на перо.

Специализированный отсек лентопротяжного механизма

В составе:

| - механизм крепления рулона специализированной бумажной ленты; |  |
| --- | --- |
| - электромотор. |  |

Элементы на крышке лентопротяжного механизма

| где: - Направляющий фиксатор бумажной ленты. - Привод электромотора с прижимным механизмом. - Шкала времени движения бумажной ленты в сек. - Валик прижима движущейся бумажной ленты. - Кнопка запуска привода лентопротяжного механизма «CHART» («ON» - механизм включен «OFF» - механизм выключен). |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| В электронной основе полиграфа имеется дополнительный отсек. |  |  |
| Крышка полиграфа также имеет два отсека для крепления и хранения датчиков, комплекта дополнительных приспособлений и запасных частей. |  |  |

Подготовка чернилопишущего полиграфа к работе.

- Ознакомление с правилами техники безопасности:

- Осмотреть чемодан-кейс на предмет возможных повреждений.

- Открыть крышку прибора и осмотреть системные устройства и отсеки прибора на предмет возможных повреждений.

- Осмотреть разъемы электропитания, сетевой кабель и штекерную вилку.

- Проверить наружным осмотром розетку высоковольтного напряжения.

- Проверить наличие и отсутствие повреждений в кабеле заземления.

| Внимание! |  |
| --- | --- |
|  | Запрещается эксплуатировать прибор с какими-либо повреждениями в системе электропитания и заземления. |

- Подготовка полиграфа из режима транспортировки или хранения в режим готовности к работе. Проверка работоспособности систем электропитания и лентопротяжного механизма:

| - Открыть крышку прибора и извлечь комплект датчиков, комплект дополнительных приспособлений, шнур питания и кабель заземления. - Отсоединить крышку от основы и убрать ее в место временного нахождения. - Произвести заземление прибора. - Подсоединить шнур питания и подключить прибор к сети. Индикатор кнопки включения должен загореться. - Убрать предохранительную резиновую ленту из-под перьев самописцев. - Поворотом против часовой стрелки установить ручки каналов «SENSITIVITY» в крайнее левое положение (рис. 2.1). - Включить кнопку питания и по индикации лампочек убедиться в поступлении питания на основные элементы полиграфного устройства. - Поворотом против часовой стрелки установить рычажок прижима лентопротяжного механизма в крайнее левое положение (рис 2.2). - Нажать кнопку запуска привода лентопротяжного механизма (рис. 2.3). По подсветке кнопки убедиться в его работоспособности. - При наличии заправленной в лентопротяжный механизм бумаги, перевести рычаг прижима в крайнее правое положение. Бумажная лента должна начать движение. - Остановить движение бумаги, переведя рычаг прижима в крайнее левое положение. - Выключить лентопротяжный механизм нажатием кнопки запуска привода. | Рис. 2.1 Рис. 2.2 Рис. 2.3 |
| --- | --- |

- Заправка бумаги в лентопротяжный механизм:

| - Фиксатором положения перьев поднять их в крайнее верхнее положение. - Открыть крышку лентопротяжного механизма. - Освободить вал из механизма крепления рулона специализированной бумажной ленты (рис. 2.4). - Вставить вал в рулон бумажной ленты и закрепить его на прежнее место таким образом, чтобы при подаче бумаги рулон вращался против часовой стрелки (рис. 2.5). - Бумагу протянуть под валиком фиксации положения, приводом лентопротяжного механизма и фиксатором-зажимом бумажной ленты (рис. 2.6). - Закрыть крышку лентопротяжного механизма; - Запустить лентопротяжный механизм и убедиться в его работоспособности. - Отключить лентопротяжный механизм и опустить перья самописцев в нижнее положение. | Рис. 2.4 Рис. 2.5 Рис. 2.6 |
| --- | --- |

- Подготовка самописцев к работе и заправка чернилами:

| - Приподнять чернильницу из заглубления. - Открыть крышку чернильницы. - При помощи груши с удлиненной тонкой насадкой или шприца, заполнить чернильницу чернилами (рис. 2.7). Внимание!. Рекомендуется заправлять чернильницу на 2/3 объема.. - Плотно закрыть крышку чернильницы; - Аналогичные действия произвести с другими чернильницами. - Сжать чернильницу двумя пальцами, создавая в ней избыточное давление, до появления капли чернил на конце пера. - Удерживая чернильницу в сжатом положении, немного отвернуть крышку для выравнивания воздушного давления (рис. 2.8). - Восстановить форму чернильницы и опустить ее в отверстие. - Плотно закрутить крышку. - Аналогичные действия произвести с остальными чернильницами, необходимыми для использования. - Запустить лентопротяжный механизм и убедиться в появлении чернильных линий под перьями и устойчивой подаче чернил; - Остановить лентопротяжный механизм; - Убрать ватным тампоном капли чернил на бумаге. | Рис. 2.7 Рис. 2.8 |
| --- | --- |

- Проверка работоспособности датчиков, каналов блока обработки и преобразования сигналов:

| А. Проверка работоспособности датчиков дыхания, каналов обработки и преобразования сигналов, самописцев: - Подсоединить датчики дыхания к пневморазъемам полиграфа (рис. 2.9). - Выбрать два канала блока обработки и преобразования сигналов для регистрации дыхательных движений (как правило, это два верхних канала прибора). - Переключатели вида регистрируемого сигнала установить в положение «PNEUMO» (рис. 2.10). - Открыть пневмоклапан «VENT» одного из выбранных каналов вращением против часовой стрелки в верхнее рабочее положение (рис. 2.11). | Рис. 2.9 Рис. 2.10 |
| --- | --- |
| Внимание!. Пневмоклапаны блоков регистрации других физиологических каналов, имеющие режим «PNEUMO», должны быть закрыты. Закрытие клапанов осуществляется их вращением по часовой стрелке с надавливанием до тех пор, пока их верхняя часть не окажется в нижнем положении.. - Ручку чувствительности «SENSITIVITY» выставить в положение «10». - Нажать кнопку «TEST». При этом перо самописца должно отклоняться на 0,5-1 см, что свидетельствует о работоспособности канала. - Немного растянуть гофрированную трубку датчика дыхания. Перо самописца также должно изменить свое положение. - Аналогичные действия произвести для проверки второго канала. Б. Проверка манжеты регистрации артериального давления, грушевидной помпы, канала обработки и преобразования сигналов, самописца: - Подсоединить трубку манжеты и трубку грушевидной помпы к соответствующим пневморазъемам «CUFF» и «PUMP» (рис. 2.12). - Выбрать канал блока обработки и преобразования сигналов (как правило, это один из нижних каналов). - Переключатель вида регистрируемого сигнала установить в положение «CARDIO»; - Установить пневмоклапан «VENT» вращением против часовой стрелки в верхнее рабочее положение. - Ручку чувствительности «SENSITIVITY» выставить в положение «10». - Нажать кнопку «TEST». При этом перо самописца должно отклоняться на 0,5-1 см, что свидетельствует о работоспособности канала. - Ручку чувствительности «SENSITIVITY» выставить в положение «0». - Закрепить манжету на руке помощника и воздушной помпой поднять в ней давление до 60 мм рт.ст. | Рис. 2.11 Рис. 2.12 Рис. 2.13 Рис. 2.14 |

- Ручку чувствительности «SENSITIVITY» выставить в положение «10». При этом перо должно начать ритмичные движения в соответствии с пульсом.

- Немного надавить на манжету. При этом перо самописца должно изменить свое положение.

- Ручку чувствительности «SENSITIVITY» выставить в положение «0»;

- Выпустить воздух из манжеты и снять ее с руки помощника.

В. Проверка датчика КГР, канала обработки и преобразования сигналов, самописца:

- Подключить штекерный разъем датчика КГР в разъем «INPUT» (рис. 2.13).

- Ручку чувствительности «SENSITIVITY» выставить в положение «10».

- Нажать кнопку «1К». При этом перо самописца должно отклоняться, что свидетельствует о работоспособности канала.

- Ручку чувствительности «SENSITIVITY» выставить в положение «0».

- Закрепить пластины датчика на руке помощника.

- Ручку чувствительности «SENSITIVITY» выставить в положение «10». При этом перо самописца может начать плавные движения.

- Ручку чувствительности «SENSITIVITY» выставить в положение «0».

- Снять датчик с руки помощника.

Г. Проверка датчика ФПГ, канала обработки и преобразования сигналов, самописца:

- Подключить штекерный разъем датчика ФПГ в разъем «INPUT» (рис. 2.14).

- Ручку чувствительности «SESITIVITY» выставить в положение «10». При этом перо должно начать ритмичные движения соответствующее пульсу.

- Нажать кнопку «TEST». При этом перо самописца должно отклоняться на 0,5-1 см, что свидетельствует о работоспособности канала.

- Ручку чувствительности «SENSITIVITY» выставить в положение «0».

- Закрепить датчик на среднем пальце руки помощника.

- Ручку чувствительности «SENSITIVITY» выставить в положение «10». При этом перо должно начать ритмичные движения соответствующее пульсу.

- Ручку чувствительности «SENSITIVITY» выставить в положение «0»;

- Снять датчик с пальца руки помощника.

Правила установки датчиков и подготовка их к работе.

- Подготовить рабочее место для проведения тестирования.

- Проинструктировать тестируемое лицо из числа слушателей о правилах поведения в процессе тестирования.

- Закрепить на тестируемом датчики и усадить его в кресло.

| Внимание! |  |
| --- | --- |
|  | При установке датчиков дыхания на тестируемом, первым устанавливается нижний датчик дыхания. При расположении тестируемого в кресле необходимо исключить соприкосновение манжеты с областью грудной клетки для предотвращения влияния дыхательных движений на сигнал артериального давления, регистрируемый манжетой. |

- Произвести настройку каналов регистрируемых сигналов психофизиологических показателей:

Канал дыхания:

- Переключить блок канала дыхания в режим «PNEUMO».

| Внимание! |  |
| --- | --- |
|  | Пневмоклапаны блоков регистрации других физиологических каналов, имеющие режим «PNEUMO», должны быть закрыты. |

- Убедиться, что пневмоклапан находится в верхнем положении.

- Повернуть ручку «SENSITIVITY» по часовой стрелке до появления устойчивых колебаний пера самописца в такт дыханию тестируемого.

- При необходимости, ручкой «CENTERING» выставить необходимое положение регистрируемого сигнала на бумажной ленте самописца.

- Если в ходе тестирования необходимо использовать режим автоматического выставления положения центральной линии, перевести микротумблер режима в положение «ON». Нажать кнопку «CLC» и, не отпуская ее, выставить необходимое положение пера самописца.

- Произвести аналогичные действия со вторым каналом дыхания.

Канал КГР:

- Повернуть ручку «SENSITIVITY» по часовой стрелке до появления устойчивых плавных колебаний пера самописца.

- Подать какой-нибудь стимул опрашиваемому (хлопнуть в ладоши, слегка дотронуться до его руки и т.п.) для определения размаха реагирования пера самописца. При необходимости произвести дополнительную регулировку ручкой «SENSITIVITY».

- При необходимости ручкой «CENTERING» выставить необходимое положение пера самописца на диаграммной ленте.

- При необходимости использования режима автоматической регулировки положения сигнала на диаграммной ленте перевести микротумблер режима в положение «AUTO».

- Если в ходе тестирования необходимо использовать режим автоматического выставления положения сигнала необходимо:

А. выключить микротумблер режима автоматической регулировки положения изолинии (перевести в положение «МАN»);

Б. перевести микротумблер режима автоматического выставления положения центральной линии в положение «ON». Нажать кнопку «CLC» и, не отпуская ее, выставить необходимое положение пера самописца.

Канал артериального давления:

- Переключить канал в режим «CARDIO».

- Убедиться, что пневмоклапан открыт.

- Повернуть ручку «SENSITIVITY» по часовой стрелке до появления устойчивых колебаний пера самописца.

- Ручкой «CENTERING» выставить необходимое положение центральной линии колебания пера самописца.

- Если в ходе тестирования необходимо использовать режим автоматического выставления положения центральной линии, перевести микротумблер режима в положение «ON». Нажать кнопку «CLC» и, не отпуская ее, выставить необходимое положение пера самописца.

| - На поле диаграммной ленты проставить дату, ФИО тестируемого, отметить вид теста, время начала тестирования. - Запустить лентопротяжный механизм. Убедиться в появлении устойчивых сигналов на движущейся полиграмме. При необходимости произвести настройку. - Отметить на ленте номер предъявления I. Произвести предъявление стимулов в соответствии с подготовленным тестовым материалом. При этом маркировать штрихами каждый стимул в момент предъявления арабскими цифрами. Аналогичным образом предъявить остальной стимульный материал (не менее 3 раз). - Остановить лентопротяжный механизм после того, как последняя реакция выйдет за край полиграфа. - Повернуть ручку «SENSITIVITY» против часовой стрелки в крайнее левое положение. - Снять с тестируемого датчики. - При необходимости попросить тестируемого расписаться на бумажной ленте. Проставить время окончания тестирования. Оторвать бумажную ленту. |  |
| --- | --- |

Перевод полиграфа в режим хранения и транспортировки.

- Нажав кнопку «POWER», отключить полиграф от сети. Отключить кабель заземления.

- Отключить датчики от прибора.

- Свернуть датчики, силовой шнур, кабель заземления и упаковать их в отсеки крышки и дополнительный отсек электронной основы полиграфа.

- Освободить перья самописцев от чернил. Для этого:

- приподнять одну из чернильниц;

- приоткрыть крышку;

- сжать чернильницу двумя пальцами;

| Внимание! |  |
| --- | --- |
|  | Сжимать чернильницу необходимо осторожно, чтобы не допустить разлива чернил через приоткрытую крышку. |

- не ослабляя пальцы закрутить крышку;

- отпустить чернильницу и установить ее в специализированное отверстие;

- аналогичные действия произвести с остальными чернильницами;

- убрать тампоном капли чернил с бумажной ленты;

- положить под перья самописцев резиновую ленту;

- закрыть крышку прибора и защелкнуть замки.

Дополнительная информация

При необходимости, полиграфолог может освободить чернильницы от чернил, используя грушу со специализированной насадкой или шприц. По завершении работ, желательно снять перья с крепежного элемента, вытащить чернильницы из специализированных отверстий и промыть их под струей воды. Перья самописцев после их отсоединения от трубки подачи чернил могут быть прочищены тонкой, неломкой проволочкой или продуты воздухом. Если в ходе эксплуатации прибора на панель блока, механизма и элементов управления попали чернила, они удаляются тампоном, смоченным спиртовым раствором.